# 附件1 ：

# 南丹县中医医院

# 拟采购医疗设备货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 简要技术需求和配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 内窥镜系统 | 套 | 1 | 一、设备用途 用于内窥镜手术中提供实时的可见光影像。 - 简要技术需求和配置要求 4K超高清内窥镜摄像系统机型：图像处理器、摄像头、气腹机、冷光源、腹腔镜均要求同一品牌。 （一）4K 超高清内窥镜摄像系统1 台； 图像输出分辨率≥3840*2160，逐行扫描，像素≥800万； （二）4K 超高清摄像头 1个； - 全数字化超高清摄像系统，内置4k 超高清3 CMOS芯片； - 摄像头分辨率≥3840*2160，逐行扫描，像素≥800万； 3 光学镜头≥2 种可配；配备2 倍光学变焦镜头，焦距为14-28mm，分辨率完全适配 4k 极清分辨率；可选配20mm的定焦镜头，分辨率完全适配 4k 极清分辨率； - 医用内窥镜冷光源1台； - 白 光 照 明 采 用 纯 白 光 LED ，光谱连续度高，色温4200~6200K、显色指数≥85，LED 寿命≥30000 小时； - 医用高清监视器1台； 分辨率≥3840×2160，≥32 英寸； - 气腹机1台； - 高流量 CO2 气腹机，最大气流量≥30L/分； - 电子胆道镜1支 - 1.摄像头采用 CMOS 芯片 - 2.镜头景深:3-100mm； 3.先端部≤4.9mm ； 4.插入部≤5.2mm ； - 5.有效长度≥370mm ； 6.支持低温等离子灭菌； （七）腹腔镜1套； 1 .直径 10mm，工作长度：≥320mm，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌。 2 .30°视向角，70°视野角。 （八）腹腔内窥镜（小儿腔镜）1套 直径 5.5mm，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌； 8.2、30°视向角； - （九）腹腔镜器械1套，包含以下器械： 1.腹部穿刺器1把：Φ10.5mm*95 全拆卸清洗； 2.腹部穿刺器1把：Φ5.5mm*95 全拆卸清洗； 3.气腹针1把：Φ2.5*120mm 全拆卸清洗； 4.钛夹钳1把：10mm×330 可 360°旋转； 5.弯分离钳1把：Φ5mm×330 可 360°旋转，绝缘； 6.单极弯剪刀1把：Φ5mm×330 可 360°旋转，绝缘； 7.O型持针器1把：Φ5mm×330弯头； 8.电勾1把：Φ5mm×330mm ； 9.单极电凝线1条，2800mm； 10.内窥镜消毒盒1个，420*84*42mm 11.器械消毒盒1个，540*245*70mm 12.（1至7项）器械可高温高压、等离子消毒。 （十）宫腔内窥镜（一体）1套，用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等。 （十一）宫腔检查镜（一体式）1套 1.宫腔镜为柱状晶体镜，双层外观，亮度高； 2.宫腔镜角度30°，广角； 3.宫腔镜直径4mm，长度30cm； 4.宫腔镜可高温和低温等离子消毒； 5.操作鞘(内鞘)规格5.4mm，有5Fr,工作通道； （十二）宫腔镜手术器械1套，符合在宫腔镜下使用注册证的适用范围要求，包含以下器械： 1.连续冲洗操作鞘(外鞘),规格6.0mm； 2.活检抓钳，双动钳夹，规格5Fr，长34cn； 3.钝头剪刀，单动钳夹，规格5Fr，长34cn； 4.配备专用消毒盒，选择不同消毒方式分别灭菌和存放，保护镜子及器械附件使用功能正常。镜头、器械消毒盒各1个。 （十三）关节镜器械 1套，包含以下器械： 1.镍钛丝 1根 2.定位器手柄1把 3.定位器套筒1 4.后叉瞄准臂1 5.前叉瞄准臂1 6.前角缝合针1 7.骨锉1 8.抓线钳1把 9.鸭嘴左弯关节镜用篮钳1把 10.鸭嘴右弯关节镜用篮钳1把 11.卵圆直型关节镜用篮钳1把 12.微骨折探勾1把 13.尾孔导针1只 （十四）专用设备台车1台 高度可调节，可支持安装 2 个大屏幕监视器； 三、其他要求 1.质保期≥1年 |
| - 2 | 高端彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | - 设备用途说明及主要要求； - 主要用于腹部、妇产、心脏、血管、皮肤、浅表器官、骨骼肌肉、神经、弹性成像、微血流成像、超声造影、介入超声等方面的临床诊疗、科研教学、疑难会诊工作，具有世界先进水平，具备持续升级能，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。 - 2.投标设备必须为各厂家满足全身应用的高端系列机型。 - 简要技术需求和配置要求 1.系统通用功能: 1.1显示器：≥23英寸高分辨率宽屏显示器， 分辨率：不低于1920 x 1080； 1.2≥12英寸彩色液晶触摸屏； 1.3操作控制台可上下左右自由调节； 1.4探头个数:6个； 1.5激活成像探头接口≥4个，通用可互换。 - 2.探头规格和类型 - 探头类型：相控阵探头、凸阵探头、线阵探头。 包括电子凸阵腹部探头、超宽频相控阵探头、超宽频线阵高频探头、小凸高频探头、超宽频经阴凸阵探头、超宽双平面探头。 - 3. 测量和分析：具备B型、M型、彩色多普勒、频谱多普勒智能测量和分析。 三、其他要求 1.质保期≥1年 |
| - 3 | 血液透析集中供液系统 | 套 | 1 | 一、简要技术需求和配置要求 1.技数参数 1.1.产品设计参照标准：符合YY0598－2015《血液透析及相关治疗用浓缩物》相关要求； 1.2.配液用纯水要求：符合 YY0572-2015《血液透析和相关治疗用水》； 1.3.控制方式：自动、应急手动； 1.4.操作方式：HMI 人机智能触控； 1.5.A 液系统消毒方式：自动化学消毒； 1.6.B 液系统消毒方式：自动化学消毒、自动热消毒； 1.7.加热方式：无接触式外加热； 2.性能参数 2.1配液精准控制进水，进水误差：≤0.2％； 2.2 进水温度补偿，水温控制在 20－30℃之间，提高透析粉溶解效率； 2.3 强力水流搅拌，快溶解透析粉； 2.4 配液电导在线检测，时刻了解配液进度，便于管控配液质量； 2.5 满足30台-40台设备供液。 三、其他要求 1.质保期≥1年 |
| 4 | 中央监护系统 | 套 | 1 | 一、设备用途 - 在医院的病房里，将遥测心电监护安置在每个患者身上，对病人进行监护。遥测心电监护将病人的病症信号(组合)实时地传送到中央监护系统进行分析处理。在值班室里，值班护士使用中央监护系统对病员的情况进行监控，监护系统实时地将病人的病症信号与标准的病诊信号进行比较分析，当病症出现异常时，系统会立即自动报警，并打印病情报告和更新病历。 二、简要技术需求和配置要求 （一）中央监护站技术要求 1.主机1台：双核计算机壹台；配液晶显示器1台：≥23英寸，分辨率：≥1440×900； 2.联网通道：1-16床同屏显示，单主机可扩展显示16-50床，2-4个屏幕显示； 3.遥测方式：可同时对心电、血氧、血压、脉搏、呼吸、体温六参数进行遥测； 4.遥测距离：具有医疗专用信号扩展功能，可根据临床要求进行蜂窝扩展功能，建筑物内最大遥测距离可扩展至≥200米，明视距离≥500米； 5.打印方式：具有分时打印、连续打印、多段心律失常编辑打印功能； 6.滤波功能：心电具有自适应滤波功能，可抗高频、基漂、肌电干扰； 7.报警参数设置：具有全参数报警门限设置及声光双重报警功能； 8.界面：中/英文操作界面； （二）单心电遥测发射盒性能描述(10台) 1.单参数遥测：心电、心率，3导联； 2.体积小，便于携带； 3.智能电源管理、功耗低，连续使用48小时以上； 4.使用数字通信、信号好，数据传输可靠、实时性好； 5.大于64个遥测频率可供选择，避免干扰； 6.具有医疗专用信号扩展功能，可根据临床要求进行蜂窝扩展功能，建筑物内最大遥测距离可扩展至200米，便于医院随时扩展监护床位。 三、设备配置清单（包含但不限于） 1.主机：1台； 2.监护仪：10台； 3.传输模块：1个； 四、其他要求 1.质保期≥1年 |
| - 5 | - 无油空压机 | - 台 | - 1 | - 设备适用范围 - 为医院口腔科提供清洁、干燥、环保的气源动力。 二．简要技术需求和配置要求 1.压缩机主机≥4个； 2.支持牙科综合治疗椅:4~6台； 3.储气罐容积(L):≥110； 4.电源电压220V； 5.采用无油压缩机，确保压缩气体洁净无油； 6.整机配备分段启动系统，每个马达单独控制，如一台有故障，不影响其他马达运行。 7.噪音:≤75dB 三、其他要求 1.质保期≥1年 |
| 6 | 牙科综合治疗椅 | 张 | 2 | - 简要技术需求和配置要求 - 1.整机为全电脑控制系统，器械盘上的主控面板具有个性记忆位、复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、口腔灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作健，设有相应控制功能。 2.具备一键智能管道消毒功能，管道冲洗、消毒水注入及留存、消毒液清除等环节全部自动完成。 3.配置清单： 3.1、医生位： 1）高速手机线2支，高速手机与牙椅为同一品牌； 2）低速手机线1支，低速手机与牙椅为同一品牌； 3）三用喷枪1 支； 4） LED 大观片灯； 5）多功能控制面板； 6）洁牙机预置件1套； 7）器械盘； 3.2、助手位： 1）三用喷枪1 支； 2）1 支强吸/1 支弱吸； 3）多功能控制面板； 4）助手位小器械托盘； 3.3、其他配置包括但不限于： 1）医生座椅一张； 三、其他要求 1.质保期≥1年 |
| 7 | 心电图机 | 台 | 1 | 一、功能 适用于测量、采集、显示和记录患者心电信号，供临床诊断。 二、简要技术需求和配置要求 1.导联：12 导联同步采集、显示、打印。 2.时间常数：≥3.2 s。 3.电源：交直流两用，自动转换 ； 4.直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间 4 小时； 5.可USB外接打印机或WIFI连接打印机，通过A4纸打印心电波形和报告。 6.可存储回放 300例以上病人数据，数据可通过 SD 卡、USB 口导入导出，并可通过 U 盘,扩展内存容量。 - 7.符合最高安全级别：CF型，其机壳漏电小于0.01mA，可直接用于心脏。 三、其他要求 1.质保期≥1年 |
| 8 | ABS 二摇豪华护理床（透析治疗床） | 张 | 30 | 一、简要技术需求和配置要求 1.产品规格约：长2100 x宽800x高500 (mm) 2.床头、床尾板以ABS材料经模具成形，可拆卸，具有轻便坚实、安装拆卸方便、安全可靠、美观的特点;床尾板外侧设信息卡插槽。 3.二摇三折，背部可升0~85°，腿部可升0°~45，可整体升降，调节承载重量：≥180kg。 4.折叠式护栏：总长≥1400折叠护栏的管材采用优质铝合金材料，6支铝合金支柱，不使用时可收缩，带防夹手功能,护栏上可放置移动餐桌板。 5.床体最少带有六个点滴架插座，四个引流尿袋挂钩，在床体两侧对称排列。 6.配置：铝合金护栏，中控轮，半棕半高密度海棉双摇床垫，可移动治疗桌。 7.ABS双摇垫：产品规格约：1900x740 x60(mm);半棕半海绵防水冬夏二用床垫，有防水防潮、通气等功能。 三、其他要求 1.质保期≥1年 |
| 9 | ABS 三摇豪华护理床 | 张 | 45 | 一、简要技术和配置需求 1.产品规格约：长2100 x宽900x高500 (mm) 2.床头、床尾板以ABS材料经模具成形，可拆卸，具有轻便坚实、安装拆卸方便、安全可靠、美观的特点;床尾板外侧设信息卡插槽。 3.三摇三折，背部可升0~85°，腿部可升0°~45，可整体升降，调节承载重量：≥180kg。 4.折叠式护栏：总长≥1400折叠护栏的管材采用优质铝合金材料，6支铝合金支柱，不使用时可收缩，带防夹手功能,护栏上可放置移动餐桌板。 5.床体最少带有六个点滴架插座，四个引流尿袋挂钩，在床体两侧对称排列。 6.配置：铝合金护栏，中控轮，ABS床头柜，半棕半高密度海棉双摇床垫，不锈钢床上升降输液架，移动餐桌板。 7.ABS床头柜：规格约：480x 480 x 800mm;整柜材料用ABS一次注塑成型，变形;底面采用高强度转椅轮，四轮万向，转动灵活;柜身两边配备挂毛巾架，可在不需要使用时收拢;抽屉导轨为工程塑料。 8.ABS双摇垫：产品规格约：1900x840 x60(mm);半棕半海绵防水冬夏二用床垫，有防水防潮、通气等功能。 |
| 10 | 中药熏蒸机 | 台 | 3 | - 一、设备适用范围 利用蒸汽将中药有效成分雾化，通过皮肤使药物能更高效地渗透人体，达到调理和治疗的目的。 - 一、简要技术需求 - 1.预热及治疗功率:1、2、3、4 档可调，其中 1档最小，4 档最大； - 2.预热设走温度:为 40'C~90℃C可调； 3.药液从常温加热到95℃时间:≤15分钟； 4.具有缺液报警及缺液自动停止加热功能； 5.喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求； 6.通道数;单/双通道。 三、其他要求 1.质保期≥1年 |
| 11 | 心电监护仪 | 台 | 5 | - 一、简要技术需求和配置要求 ▲1.彩色液晶触摸屏：≥10英寸，分辨率N10为1280×800像素，≥8通道波形显示； ▲2.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级 Masimo/Nellcor SPO2、IBP、ETCO2、C.0.等参数模块。 3、标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能； 4.支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 5.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。 6.内置锂电池，锂电池支持监护仪工作时间：≥4小时。 二、其他要求 1.质保期≥1年 |
| 12 | 胎儿监护仪 | 台 | 3 | - 一、设备功能特点 由主机，以及超声探头、宫缩压力传感器、心电导联线、血压袖带、血氧探头、体温探头等两个或多个传感器组成，具有监测和贮存胎儿心率、胎动、母体心率/脉率、子宫收缩、母体无创血压、母体氧饱和度、母体温度等两个或多个参数的功能，可在围产期对母亲和胎儿进行连续监护，并在出现异常时提供报警信息。 - 二、简要技术需求和配置要求 - 1.监护参数;胎心率(FHR)，宫缩压力(TOCO)，胎动(FM)； 2.多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示； 3.符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线； 4.具有查找监护记录功能； 5.具备无线连接WiFi激光打印机，具备自动选段、自动打印功能，可打印A4等格式报告，降低热敏纸消耗成本； 6.主机内置大容量电池； 7.内置通讯接口，可与和本院的胎儿监护仪免费连接，组成胎监监护网络系统。 三、其他要求 1.质保期≥1年 |
| 13 | 经皮胆红素测定仪 | 台 | 1 | - 一、设备用途 适用于动态监测新生儿血清胆红素经皮值。 - 二、简要技术需求和配置要求 1.测量方式:通过特定波长光反射，蓝色光波(460nm)、绿色光波(550nm)比较； 2.显示方式:二位数字医用液晶显示； 3.测量次数:每充足一次电能检测不少于500次； 4.电源:AAA1.2VX4镍氢充电电池组； 5.光源:氙闪光灯，寿命大于10万次； 6.测量误差:0-15mg/dL±1mg/dL, 16-25mg/dL±1.5mg/dL 三、其他要求 1.质保期≥1年 |
| 14 | 射频消融设备 | 台 | 1 | - 设务功能描述： - 适用于肝癌及甲状腺良性结节的消融治疗。 - 二、简要技术需求 产品注册证适用范围涵盖肝癌或实体肿瘤的治疗。 三、其他要求 1.质保期≥1年 - 2.专机专用耗材情况说明 |
| 15 | 眼科手术显微镜 | 台 | 1 | - 一、设备用途 为眼科手术提供更加清晰、稳定的视野，大大提高手术的成功率和安全性。 - 二、简要技术需求和配置要求 （一）显微镜部分 1. 主镜：原装主镜，完全复消色差光学系统； 2. 目镜：10×广角目镜； 3. 双目镜筒：30°固定双目镜筒； 4.放大倍数：4× - 20×； （二）助手镜部分 1. 形式：可独立变倍变焦助手镜； 2. 放大倍数：4×、7×； （三）照明部分 1. 形式：导光纤维； 2. 光源：双灯 15V/150W、卤素灯； 3. 控制方式：无级调光，面板控制； 4. 强度：≥70,000Lux （四）机架部分 1. 横臂伸展长度：≥1200mm； 2. 上下调节范围：±250mm； 3. 脚控开关； 三、其他要求 1.质保期≥1年 |
| 16 | 中药煎药机 | 台 | 1 | - 一、设备用途 用于批量煎煮中药。 - 二、简要技术需求和配置要求 1.输入电源:220V±15%； ▲2.灶位数量:10个灶位； ▲3.控制方式:由10个加热盘和对应的10块线路板 分别独立控制单灶位； - 4.工作灶位:可任意选择工作锅数； - 5.煎药容器:不锈钢材料； - 6.煎药锅容量:5L/每锅； - 7.电脑自动控制，操作方便简单； 8.定时范围:0~99分钟； 9.火力选择:武火、文火； 10.输出功率:≧500瓦/每锅； 11.工作方式:以一分钟为单位可自行设定武火、文火工作时间。 三、其他要求 1.质保期≥1年 |
| 17 | 环境浓度安全监测报警系统 | 套 | 1 | 一、设备用途：用于消毒供应中心环境浓度数据的分析； - 二、简要技术需求和配置要求 1.浓度检测装置主机 1.1检测通道数：≥10 通道； 1.2报警器数据信号采集：无线信号； 1.3具有报警记录及历史数据记录功能，报警显示及声音提示功能； 1.4检测值：主机显示屏上有每个通道的实时检测值、15 分钟加权平均值、8 小时加权平均值； 2.过氧化氢浓度报警器 2.1用于过氧化氢气体浓度的检测； 2.2量程： ≥0-30ppm； 2.3分辨率：≥0.01ppm； 2.4误差：≤±2%FS； 2.5输出信号：无线信号； 2.6报警方式：声光报警+继电器报警 。 三、其他要求 1.质保期≥1年 |
| 18 | 全自动洗脱机 | 台 | 1 | 一、设备用途：用于医院洗衣房洗涤各种衣服，床单，被套等，设备应具备洗涤、脱水功能。 - 二、简要技术需求 - ▲1、洗衣机额定容量（干负载物）为100KG； - 2.面板、内胆、外缸均为SUS304不锈钢，超高防腐，工作噪音达到国家环保标准。 - 3.采用液晶屏中文电脑进行全程控制，变频调速, 洗涤程序人机对话以中文显示，具有故障和功能自检 - 4.全悬浮超低震动，整个洗涤缸系统空安装在弹簧和减震装置上，使用时无需基础。 三、其他要求 1.报价应包含设备装卸、运输、搬运、安装、调试等费用。 2.质保期≥1年 |